Технические параметры
малодозной цифровой рентгенографической установки «Сибирь-Н» Ж83-Р2000-01.
	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величины параметра

	1. Общие требования

	1.1.
	Наличие Сертификата соответствия 
	Наличие

	1.2.
	Гигиеническое заключение ГСЭС России
	Наличие

	1.3.
	Регистрационное удостоверение  МЗ РФ
	Наличие

	1.4.
	Аппарат должен использовать цифровую технологию получения флюорограмм с возможностью компьютерной обработки и архивирования изображений, а также получения их качественных твердых копий на термопринтере
	Наличие

	1.5.
	Сертификат  соответствия системы менеджмента качества предприятия-изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
	Наличие

	2. Требования к основным эксплуатационным характеристикам

	2.1.
	Пространственное разрешение, пар линий/мм, не хуже
	2,0

	2.2.
	Сканирующий штатив
	Наличие

	2.3.
	Шкаф питания и управления
	Наличие

	2.4.
	Устройство рентгеновское питающее среднечастотное
	Наличие

	2.5.
	Излучатель с рентгеновской трубкой 15-40 БД46-150, вращающийся анод,фокус 0,6х0,6 мм
	Наличие

	2.6.
	Приемник излучения (многоканальная ионизационная камера) с электроникой регистрации БДР-2 ЛАРС.418221.001
	Наличие

	2.7.
	Напряжение и частота сети
	380 В, 50Гц

	2.8.
	Мощность потребления электроэнергии, кВА, не более
	20

	3. Детектор

	3.1.
	Способ регистрации (тип детектора)
	Вертикально сканирующая газовая многоканальная ионизационная камера-ксеноновый детектор

	3.2.
	Максимальное вертикальное перемещение детектора вдоль стоящего на полу кабины пациента, не менее 1000 мм
	1200

	3.3.
	Размеры рабочего поля снимка
	стандартный
	390х390 мм

	
	
	максимальный
	390х1200 мм

	3.4.
	Градационная разрешающая способность, не менее
	14 бит (16000 уровней серого)

	3.5.
	Среднеквадратичная неоднородность каналов приёмника, %, не более
	1

	3.6.
	Среднеквадратичная неоднородность по полю снимка, %, не более
	5

	3.7.
	Размер снимка в плоскости детектора, мм, не менее
	320х400

	3.8.
	Доза за снимок, в плоскости приёмника за 100 мм оргстекла, мкГр, не более
	1 (0,1 мР)

	3.9.
	Контрастная чувствительность, %, не более
	1,5

	3.10.
	Геометрические искажения, %, не более
	3,0

	4. Цифровая система регистрации, визуализации, обработки и хранения изображений

	4.1.
	Программно-аппаратный комплекс с 2-мя автоматизированными рабочими местами (АРМами с комплектами мебели для них), объединенных единой локальной сетью с возможностью подключения дополнительных рабочих мест, с программным обеспечением MS WINDOWS XP SP2 Professional Rus Licensed
	АРМ лаборанта: компьютер класса INTEL Core 2 Due – 2,4 ГГц, 1024 Mb. HDD 300 Gb, DVD±R/RW & CDRW, 19'' Monitor LCD

	
	
	АРМ врача: компьютер класса INTEL Core 2 Due – 2,4 ГГц, 1024 Mb. HDD 300 Gb, DVD±R/RW & CDRW, 20'' Monitor LCD

	4.2.
	Программа управления аппаратом, съемка, обработка и получение снимков «Roentgen Office»
	Наличие

	4.3.
	Устройство для печати документов (отчетов, протоколов)
	Лазерный принтер

	4.4.
	Устройство для печати флюорограмм
	Медицинский термопринтер

	4.5.
	Устройство архивирования снимков и базы данных
	CD/DVD

	4.6.
	База данных пациентов и функции, обеспечиваемые базой данных:
	Ввод и хранение данных о пациентах: ФИО, дата рождения, пол, домашний адрес и телефон, серия и номер страхового полиса, страховая компания, адрес места работы и профессия, наименование группы контингента, наличие группы риска; вид, дата, время и параметры обследования
	Наличие

	
	
	Формирование файла обследования с сохранением в нем паспортных данных пациента, изображений, даты и названия обследования, режимов съемки, причины обращения, диагноза и заключения рентгенолога
	Наличие

	
	
	Возможность быстрого поиска пациента по фамилии и дате обследования
	Наличие

	4.7.
	Функции программы:
	Возможность настройки печати изображений и сопровождающей информации на разных принтерах
	Наличие

	
	
	Автоматический вывод списка обследований, требующих «двойного чтения» с возможностью последующего вывода списка обследований, имеющих разночтения при «двойном чтении»
	Наличие

	
	
	Возможность непосредственно из программы отправлять и получать снимки и сопутствующий им текст (описание) по электронной почте
	Наличие

	
	
	Возможность формирования данных для составления всех требующихся приказами Минздрава отчётов о проведённых обследованиях
	Наличие

	
	
	Возможность импорта в базу данных обследований, выполненных в других лечебных учреждениях
	Наличие

	4.8.
	Совместимость со стандартами:
	Полная поддержка формата DICOM-3.0 (работа  в режимах DICOM-клиент, DICOM-сервер)
	Наличие

	
	
	Возможность хранения снимков в общепринятых форматах
	TIFF 5.0

	4.9.
	Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения:
	Изменение яркости и контрастности с первоначальным выводом снимка при оптимальном значении
	Наличие

	
	
	Изменение масштаба с первоначальным выводом снимка при оптимальном значении
	Наличие

	
	
	Выполнение преобразований «позитив-негатив»
	Наличие

	
	
	Измерение: расстояний, углов, площади выделенной области, и определение средней интенсивности в ней
	Наличие

	
	
	Подчёркивание и выделение границ, применение к изображению различных методов математической обработки (наложение фильтров) с возможностью расширения количества фильтров за счёт самостоятельного написания новых фильтров
	Наличие

	
	
	Быстрый (нажатием одной клавиши) переход к просмотру следующего обследования по задаваемому оператором порядку представления (по алфавиту- по порядку прохождения обследования)
	Наличие

	5. Устройство рентгеновское питающее среднечастотное (УРПС)

	5.1.
	Устройство рентгеновское питающее, мощность, кВт
	20

	5.2.
	Диапазон анодного напряжения, не менее 40-125 кВ
	40-125

	5.3.
	Диапазон анодного тока, не менее 10-100
	10-100

	6. Рентгеновский излучатель

	6.1.
	Излучатель с рентгеновской трубкой с вращающимся анодом, со скоростью вращения не менее 3000 об/мин
	Наличие

	6.2.
	Принудительное охлаждение излучателя
	Наличие

	6.3.
	Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до переднего края чувствительного объёма детектора, не менее, см
	135

	6.4.
	Диапазон   перемещения   деки   в   продольном
направлении, см, не менее
	116

	7. Прочие условия

	7.1.
	Гарантийный срок эксплуатации, мес., не менее, с даты выпуска
	30

	7.2.
	Проведение монтажных и пуско-наладочных работ
	Наличие

	7.3.
	Обеспечение послегарантийного обслуживания
	Наличие

	7.4.
	Обучение специалистов заказчика
	Наличие

	7.5.
	Комплект эксплуатационных документов, включая Руководство (инструкции) для пользователя (на русском языке), ЗИП и всех необходимых монтажных частей
	Наличие

	7.6.
	Монтажный материал, переходники, кабели и т.д.
	Наличие


